Zał. nr 2.2 do zapytania ofertowego


DOSTAWA ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO
Nazwa/Typ/model  :

Fiberoskop .........................................................................................................................................

Kamera .........................................................................................................................................

Laryngoskop .........................................................................................................................................

Otoskop .........................................................................................................................................
Naso otoskop ..........................................................................................................................................
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	Lp.
	Parametry wymagane sprzętu
	Minimalne wymagane wartości graniczne
	Wartości parametru w zaoferowanym sprzęcie

	I. OGÓLNE

	1.
	Sprzęt kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, nie rekondycjonowany, dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (jeżeli dotyczy), rok produkcji nie starszy niż 2025
	TAK
	

	2.
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	3.
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego
	TAK
	

	4.
	Gwarancja min 24 miesiące.
	TAK
	

	5.
	Instalacja urządzenia wraz z uruchomieniem.
	TAK
	

	6.
	Deklaracja zgodności CE zgodnie z obowiązującymi normami
	TAK
	

	II. FIBEROSKOP

	1.
	Średnica zewnętrzna wziernika endoskopu 2,9 mm
	TAK
	

	2.
	Przetwornik kamery video CMOS HD
	TAK
	

	3.
	Monitor z kolorowym ekranem o przekątnej minimum 10,1" HD
	TAK
	

	4.
	Rozdzielczość ekranu monitora minimum: 1280 x 800 px
	TAK
	

	5.
	Technologia Chip-on-tip
	TAK
	

	6.
	Długość robocza 300 mm ± 20 mm
	TAK
	

	7.
	Kąt wygięcia końcówki endoskopu co najmniej:

- w górę 130º

- w dół 130º
	TAK
	

	8.
	Pole widzenia 90 stopni
	TAK
	

	9.
	Źródło światła typu LED zintegrowane z videofiberoskopem
	TAK
	

	10.
	Możliwość regulacji natężenia światła LED, od 0 do 100%
	TAK
	

	11.
	Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wygaszenia LED
	TAK
	

	12.
	Możliwosć obrotu obrazu:

-normalna

- obrót o 180º

- przewrót poziomy
	TAK
	

	13.
	Ustawienie krawędzi:

- kąt prosty

- skos

- okrągły
	TAK
	

	14.
	Możliwość całkowitego wygaszenia żarówek LED we wzierniku bez konieczności wyłączania urządzenia
	TAK
	

	15.
	Możliwość ustawienia trybu obrazu: diagnostyczny i operacyjny.
	TAK
	

	16.
	Dedykowane przyciski na rękojeści videoendoskopu do:

- zoom obrazu +/ -

- uruchamiania zapisu video

- wykonania zdjęcia

- zamrożenie obrazu
	TAK
	

	17.
	Przystosowany do procesu sterylizacji niskotemperaturowej
	TAK
	

	18.
	Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy
	TAK
	

	19.
	Dostępne funkcje regulacji parametrów obrazu:

- jasność

- kolor

- kontrast

- korekcja balansu bieli
	TAK
	

	20.
	Nagrywanie głosu operatora podczas badania
	TAK
	

	21.
	Zasilanie monitora:

- sieciowe

- akumulatorowe

- możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora
	TAK
	

	22.
	Pojemność akumulatora minimum 5200 mAh
	TAK
	

	23.
	Możliwość ciągłej pracy na naładowanej baterii do minimum 240 minut
	TAK
	

	24.
	Graficzny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora.
	TAK
	

	25.
	Wbudowane gniazdo karty pamięci typu SD do wykonania dokumentacji w postaci zdjęć oraz filmów
	TAK
	

	26.
	Możliwość odtworzenia zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania
	TAK
	

	27.
	Wyjście video HDMI oraz CVBS (BNC) do podłączenia zewnętrznego monitora i komputera
	TAK
	

	28.
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku lub unitu laryngologicznego
	TAK
	

	29.
	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach
	TAK
	

	30.
	Zestaw zawiera:

- tester szczelności

- kapturek do wyrównania ciśnienia

- walizka na sprzęt
	TAK
	

	
	III. KAMERA ENDOSKOPOWA

	
	Kamera endoskopowa Full HD
	TAK
	

	
	Ogniskowa 15-25mm
	TAK
	

	
	3 przyciski funkcyjne:

· balans bieli

· foto / video

· zamrożenie obrazu
	TAK
	

	
	Wodoodporność IP67
	TAK
	

	
	Złącze 19 pinowe
	TAK
	

	
	Kamera kompatybilna z procesorem obrazu 19 PIN
	TAK
	

	
	IV. LARYNGOSKOP

	1.
	Długość robocza 197 mm
	TAK
	

	2.
	Kąt patrzenia 70°
	TAK
	

	3.
	Średnica zewnętrzna 5mm
	TAK
	

	4.
	Nieautoklawowalny
	TAK
	

	5.
	Łączenie ze światłowodem w standardzie Storz
	TAK
	

	V. OTOSKOP

	1.
	Długość robocza 50 mm
	TAK
	

	2.
	Kąt patrzenia 0°
	TAK
	

	3.
	Średnica zewnętrzna 2,7mm
	TAK
	

	4.
	Nieautoklawowalny
	TAK
	

	5.
	Łączenie ze światłowodem w standardzie Storz
	TAK
	

	
	VI. NASO OTOSKOP

	1.
	Długość robocza 110 mm
	TAK
	

	2.
	Kąt patrzenia 0°
	TAK
	

	3.
	Średnica zewnętrzna 3mm
	TAK
	

	4.
	Nieautoklawowalny
	TAK
	

	5.
	Łączenie ze światłowodem w standardzie Storz
	TAK
	


